Протокол №503/2022-03-ЕД

подведения итогов электронного аукциона

"Поставка измерительных кювет для коагулометра"

(№ извещения 0372200176921000503)

10.01.22 16:55:53 (MSK+00:00)

Место публикации: Российская Федерация, 192242, Санкт-Петербург, УЛИЦА БУДАПЕШТСКАЯ, 3/ЛИТ. А

Организатор аукциона: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ  И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ"

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ  И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ"

Наименование закупки: Поставка измерительных кювет для коагулометра

Идентификационный код закупки: 212781605809378160100105680013250244

Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение цены контракта: 943 530,00 руб.

Снижение НМЦК, %: 5.11

На заседании аукционной комиссии присутствуют:

| Председатель комиссии | Кандыба Дмитрий Вячеславович |
| --- | --- |
| Зам. председателя комиссии | Салтыкова Александра Геннадьевна |
| Член комиссии | Утина Рита Анатольевна |
| Член комиссии | Алексеева Наталья Валерьевна |
| Секретарь комиссии | Будина Диана Олеговна |

Заседание комиссии правомочно, кворум имеется.

Аукционной комиссией рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также информация и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона №44-ФЗ.

| Сведения об участниках аукциона: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационный номер | Наименование / ИНН участника аукциона | Минимальное предложение о цене контракта, сделанное участником аукциона |
| EA-141897 | ПОПОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА / 220100722400 | 895 282,35 руб. |
| EA-142420 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ" / 7811193677 | 900 000,00 руб. |

| Сведения о решении аукционной комиссии: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный номер / Наименование участника | Решение о соответствии или о несоответствии заявки требованиям документации | Ф.И.О. члена аукционной комиссии | Решение члена комиссии |
| EA-141897 ПОПОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА | Не соответствует Обоснование: непредставление документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе Комментарий: Отстранение участника закупки ввиду установления недостоверности информации, предоставленной в соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ В аукционной документации установлено требование к товару "Измерительные кюветы" - "Измерительные кюветы предназначены для исследований на анализаторе STA-Compact, имеющемся у Заказчика....Использование кювет не должно нарушать работу анализатора, оказывать влияние на его техническое состояние и достоверность результатов исследования". Участником к поставке предложен товар "Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика, в следующих исполнениях: A35, Китай, согласно РУ № РЗН 2015/3384 от 07.12.2015", с подтверждением требуемых характеристик "Измерительные кюветы предназначены для исследований на анализаторе STA-Compact, имеющемся у Заказчика...Использование кювет не нарушает работу анализатора, не оказывает влияние на его техническое состояние и достоверность результатов исследования". Заказчиком был направлен запрос №162-КС от 30.12.2021г официальному дистрибьютору продукции Diagnostica Stago S.A.S на территории Российской Федерации о совместимости предлагаемых кюветов с имеющимся у заказчика анализатором STA-Compact производства компании Stago. От Представителя был получен ответ №LT-2021-12-1996 от 30 декабря 2021 года, в котором указано,: 1. Компания не обладает информацией, подтверждающей технические характеристики и совместимость позиции «Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика, в следующих исполнениях: А35» производства «Чжэцзян Аикор Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.» (Китай) с анализатором гемостаза автоматическим STA-Compact. 2. В соответствии с письмом РОСЗДРАВНАДЗОР Исх. № 09-С-571-1414 от 05.02.2016 г. возможность эксплуатации медицинского оборудования одного производителя совместно с принадлежностями другого производителя определяется производителем медицинского оборудования. Совместное применение таких изделий без проведенных экспертиз на совместимость может привести к причинению вреда жизни, здоровью граждан и медицинских работников. 3. В письме Diagnostica Stago S.A.S. от 04.06.2021 указано, что только комплексное использование, в составе единой системы, реагентов, контрольных и калибровочных материалов, анализаторов, расходных материалов и запасных частей, производства Stago, а также официальных протоколов тестов может гарантировать высокое качество и полную уверенность в получаемых результатах. Компания Stago не несет ответственности в случае получения некорректных результатов исследований контрольных материалов или образцов пациентов, сбоя в работе анализаторов, в случае постановки неверного диагноза, обусловленных использованием реагентов, расходных материалов или запасных частей сторонних производителей, а также неофициальных протоколов тестов на анализаторах, производства Stago. На основании изложенного, заявка признана не соответствующей документации | Кандыба Дмитрий Вячеславович | Не соответствует |
| EA-141897 ПОПОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА |  | Салтыкова Александра Геннадьевна | Не соответствует |
| EA-141897 ПОПОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА |  | Утина Рита Анатольевна | Не соответствует |
| EA-141897 ПОПОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА |  | Алексеева Наталья Валерьевна | Не соответствует |
| EA-141897 ПОПОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА |  | Будина Диана Олеговна | Не соответствует |
| EA-142420 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ" | Соответствует - | Кандыба Дмитрий Вячеславович | Соответствует |
| EA-142420 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ" | Соответствует - | Салтыкова Александра Геннадьевна | Соответствует |
| EA-142420 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ" | Соответствует - | Утина Рита Анатольевна | Соответствует |
| EA-142420 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ" | Соответствует - | Алексеева Наталья Валерьевна | Соответствует |
| EA-142420 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ" | Соответствует - | Будина Диана Олеговна | Соответствует |

В результате рассмотрения вторых частей заявок победителем электронного аукциона признается АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ", предложивший цену контракта 900 000,00 руб.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, а также в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключается с участником АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ", который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Электронный аукцион признан не состоявшимся в соответствии с частью 13 статьи 69 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Причина признания электронного аукциона не состоявшимся: аукционная комиссия приняла решение о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подписи

| Председатель комиссии | Кандыба Дмитрий Вячеславович |
| --- | --- |
| Зам. председателя комиссии | Салтыкова Александра Геннадьевна |
| Член комиссии | Утина Рита Анатольевна |
| Член комиссии | Алексеева Наталья Валерьевна |
| Секретарь комиссии | Будина Диана Олеговна |